Алгоритм работы

- Режимы работы и функциональные возможности анализатора

С точки зрения диапазонов и мощности испытательных сигналов, анализатор имеет два режима работы:

- режим «Высокого напряжения» (от 0 В до 3000 В), когда испытательный сигнал мощностью до 150 Вт формируют синхронно с переменным напряжением сети (50 Гц) с помощью трансформатора;

- режим «Большого тока» (от 0 В до 50 В) когда испытательный сигнал формируют в виде импульсов мощностью до 10 кВт с помощью конденсатора без привязки к сети (50 Гц).

В каждом из этих режимов анализатор обеспечивает два режима (алгоритма) проведения измерений:

- режим однократных измерений, запуск кнопкой «ИЗМЕРЕНИЕ» остановка по окончанию развертки. В этом режиме продолжительность измерения ВАХ минимальна,  возможна автоматизация измерений (по внешнему запуску).

- режим многократных измерений, когда оператор визуально отслеживает изменение ВАХ при изменении, например, напряжения испытательного сигнала, мощности, рассеиваемой на объекте испытаний в течение времени наблюдения, температуры объекта испытаний и т.д.

В режиме многократных измерений сигналы «СТАРТ», «Окончание развертки» и амплитуду испытательного сигнала канала С в режиме «Высокого напряжения» контроллер формирует по повороту рукоятки энкодера вправо или влево, возможен останов по нажатию на кнопку «СТОП».

В режиме однократных измерений сигнал «ИЗМЕРЕНИЕ» вырабатывается нажатием на кнопку «ИЗМЕРЕНИЕ», а в режиме многократных измерений его формирует контроллер при повороте ручки энкодера по часовой стрелке больше чем на 1 тик.

Нажатие на кнопку «СТОП» в режиме, как многократных измерений, так и однократных измерений ведет к прерыванию развертки ВАХ.

При этом:

- в режиме многократных измерений график и таблица должны соответствовать результатам предыдущего измерения ВАХ,

-  в режиме однократных измерений график и таблица отображают точки ВАХ (фрагмент ВАХ) измеренные до прерывания развертки.

Поворот рукоятки энкодера по часовой стрелке ведет к увеличению напряжения канала С (увеличению кода в ЦАП №1 или ЦАП №2, см. далее). Поворот против часовой стрелки – соответственно к уменьшению напряжения канала С (уменьшению кода в ЦАП №1 или ЦАП №2).

При медленном вращении рукоятки напряжение канала С изменяется медленно, например на 0,5% (1%) от диапазона (код полного диапазона – 12-ть бит). При ускоренном вращении рукоятки напряжение изменяется быстрее, например на 2% (3%) от диапазона. При быстром вращении рукоятки напряжение изменяется большими шагами, например на 5% (10%) от диапазона. Величину шага определим экспериментально, по ощущениям оператора.

Кроме того, величина шага изменения напряжения в канале С (линейно) зависит от соотношения между установленным диапазоном источника напряжения и установленным диапазоном измерителя напряжения канала С. Ориентировочные значения в процентах, приведенные выше, относятся к случаю, когда значения этих диапазонов совпадают.

При уменьшении напряжения канала С (кода в в ЦАП №1 или ЦАП №2), за счет поворота ручки энкодера против часовой стрелки, до нуля развертку ВАХ заканчивают и измерение прекращают. На графике и в таблице – нули.

С точки зрения организации работы контроллера и компьютера, анализатор имеет два режима работы:

Режим «Ожидание» (режим ″отображения информации″), когда оператор работает с результатами предыдущего измерения (график, таблица, файл моделей измерения и т.д.), производит подключение/отключение объекта испытаний и установку параметров следующего измерения (теста). В этом режиме все каналы отключены от силовых гнезд C, В, S и формируют сигналы нулевого уровня.

Режим «Измерение» (режим ″накопления информации″)  ─ измерение ВАХ объекта испытаний (диода или транзистора).  [РЭ на ИППП-3 часть 2, главы 3, 4].

После включения питания анализатор находится в режиме ″Ожидание″.

В этом режиме возможна установка оператором «желаемых» диапазонов измерения в каналах С, В, S, и интересующего режима коммутатора с помощью соответствующих виртуальных панелей управления или путем выбора готового теста.

Указанные оператором «Желаемые» диапазоны и другие установки превратятся в «Реальные» только после записи соответствующих кодов в регистры и ЦАПы всех блоков.

Анализатор содержит 4 источника испытательных сигналов (канал С -200 Вт и 10 кВт, канал В – 20 Вт, канал S – 4 Вт), которые, при неправильном включении режима работы, способны вывести из строя не только объект испытаний, но и сам анализатор.

Поэтому алгоритм управления должен обеспечить:

- правильный выбор момента записи кодов в регистры и ЦАПы,

- проверку соответствия установленного режима анализатора и режимов  каналов С, В, S,

-  проверку отсутствия противоречий между «желаемыми» установками режимов измерителей и источников в каналах.

Принцип «холодного переключения» Чтобы предотвратить разрушение анализатора, процесс записи новых кодов в регистры всех блоков должен удовлетворять принципу «холодного переключения», согласно которому переключение герконов (замыкание и размыкание) допустимо производить только при нулевом значении коммутируемого сигнала. Поскольку момент записи в регистры и моменты начала (окончания) испытательного сигнала определяются контроллером, т.е. программно, принцип «холодного переключения» должен выполняться благодаря грамотной разработке и последующей увязке между собой отдельных частей программного обеспечения анализатора (ПЛИС, микропроцессор, компьютер). Подобный принцип желательно использовать и при смене кода в ЦАПах любого канала – новое значение испытательного сигнала (новый код) устанавливают только при нулевом значении источника сигнала в канале С, во всех режимах этого канала, включая режим DC. (В режиме DC постоянное напряжение сохраняется на сглаживающем конденсаторе.) Длинные промежутки времени, когда можно производить запись в регистры и ЦАПы, расположены между короткими интервалами времени соответствующими сигналам «СБОР» (5 мс), когда только и может возникнуть испытательный сигнал. Интервалы времени, когда можно производить запись, длятся от 40-60 мс в режиме «Высокого напряжения», до 400 мс в режиме «Большого тока». За это время можно записать все что надо во все регистры и ЦАПы.

После включения анализатора в сеть, в  регистры и ЦАПы всех блоков необходимо записать нулевые коды, чтобы выходные напряжения всех источников (всех каналов) были равны нулю.

При появлении сигнала «ИЗМЕРЕНИЕ» вначале записывают коды, соответствующие режиму, установленному на виртуальной панели управления, в регистры всех каналов.

Можно предложить следующий порядок записи регистров:

- коммутатор,

- измеритель тока,

- формирователь развертки и измеритель напряжения,

- канал В,

- канал S.

- источник напряжения 3000В.

Запись кодов в ЦАПы выполняют через 4-5 мс после записи в регистры, поскольку дребезг контактов у герконов длится до 5 мс.

Порядок записи кодов в ЦАПы по сигналу «ИЗМЕРЕНИЕ» можно предложить следующий следующий:

1- измеритель напряжения, 2- формирователь развертки, 3- источник напряжения 50 В, 4- канал В, 5 - канал S.

После записи кодов в ЦАПы, через интервал не менее 1 мс в канале С (в канале В)  можно начинать формирование развертки ВАХ с помощью сигналов:

- ENS Sin+/-, ENS АC, ENS DC+/-, ENS Imp+/-, IMPb+/-v, ─ в режиме «Высокого напряжения»,

- Impс+/-, Impb+/-i ─  в режиме «Большого тока».

Виды разверток в канале С рассмотрены далее.

Для формирования некоторых видов разверток, запись кодов в основные ЦАПы надо осуществлять в процессе измерения. К ним относятся следующие ЦАПы.

ЦАП_№1 в блоке формирователя развертки  ─  устанавливает напряжение канала С в режиме «Высокого напряжения».

ЦАП_№2 в блоке источника напряжения 50 В  ─  устанавливает напряжение канала С в режиме «Большого тока».

В режиме многократных измерений этими ЦАПами управляют вручную с помощью энкодера, а в режиме однократных измерений значения кодов формируют программно.

ЦАП_№3 в канале В ─ устанавливает ток базы или напряжение затвора тестируемого транзистора при измерении семейства ВАХ.

ЦАП_№4 в канале S ─  устанавливает ток или напряжение при измерении семейства ВАХ, связанного с воздействием на подложку или «карман» тестируемой полупроводниковой структуры.

В остальных ЦАПах (измеритель напряжения, канал В, канал S) изменение кодов в процессе измерения не предусмотрено.

Запись новых кодов в основные ЦАПы (№1, №2, №3, №4,) в процессе измерения выполняют только на тех  интервалах времени, которые удовлетворяют определенным условиям:

- 1 испытательный сигнал в канале С имеет нулевое значение,

- 2 испытательный сигнал в канале В, при тестировании транзистора, имеет стационарное (не импульсное) значение, даже на импульсных развертках (см. Принцип «холодного переключения»).

В режиме «Высокого напряжения» такие интервалы соответствуют:

- отсутствию сигналов ENS Sin+/-, ENS АC, ENS Imp+/- на развертках Sin+, Sin-, AC, Imp+, Imp-,

- отсутствию сигнала СБОР на развертках DC+, DC-,

[файл _Fорм.испыт.сигн. Испр.диагр.(диод,тр-р) от 07.10.2025].

В  режиме «Большого тока» такие интервалы соответствуют  отсутствию сигналов  IMPC+i  /  IMPC-i в режиме диода (10, 20, 50 и 100 мкс) и в режиме транзистора, импульсы в канале В  IMPb+i  /  IMPb-i, например, как показано на рисунке ниже. [файл 3е доп.Имп.разв.для тест.транзистора от 10.10.2025].

Диаграммы сигналов IMPc +/-(10мс), IMPB+/-   и   EIMP (20мс)   при тестировании ТРАНЗИСТОРА с помощью импульсной развертки в режиме «Большой ток».

А) При формировании ступенчатой развертки 2й очереди в каналах В и S необходимо записывать в соответствующий ЦАП новые значения кода в процессе проведения измерений.

Б) При некоторых видах разверток, например логарифмической развертки 2й очереди, упоминаемой далее, может понадобиться запись кода в один из регистров в процессе проведения измерений, когда анализатор работает в режиме однократных измерений или многократных измерений, а в канале С формируется любой из возможных видов развертки.

Для соблюдения принципа «холодного переключения» и учитывая сценарии А) и Б), общее правило записи новых кодов  в регистры и ЦАПы будет следующим.

Величину задержки между окончанием испытательного сигнала в канале С и моментом начала записи кода в регистры и ЦАПы формируют для каждого вида развертки с помощью сигналов ENS или Сбор, в зависимости от того какой из них заканчивается при данной развертке позже.

Интервал между соседними одноименными сигналами  ENS или Сбор для разных разверток колеблется от 40 мс до 400 мс.