Сигналы управления

| № | Наименование блока | ADC | DAC | РегистрУпр. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Источник напряжения 3kV | ─ | ─ | 24р. |
| 2 | Коммутатор | ─ | ─ | 16 р. |
| 3 | Формирователь развертки и Измеритель напряжения | 18 р. | 12 р.Дин. 12 р. | 24-32 р. |
| 5 | Источник-измеритель (канал базы) | 16 р. | 12 р. 12 р. | 32 р. |
| 6 | Источник-измеритель (дополнительный канал) | 16 р. | 12 р. 12 р. | 32 р. |
| 7 | Измеритель тока Опторазвязка – 10 кВ (на микросхемах TFDU6103-TR3) – 6 линий связи. | 16 р. | ─ | 16 р. |
| 8 | Источник напряжения 50В (Формирователь импульсов 200 А) |  | 12р. Дин. | 8 р |
| 9 | Энкодер, Старт, Стоп,Индикатор измерения, Индикатор Вкл., USB-2шт. |  |  |  |
| 10 | Задняя панель: Старт, Сигнал “Измерение”, Годен/Негоден,Ethenet |  |  |  |

1Источникнапряжения 3 кВ

| 1; GNDn. 2; CLKRgV-. 3; CLKRgV+. 4; GNDn. 5; DATRgV-. 6; DATRgV+. 7; GNDn. 8; Enb_RgV. 9; +5Vn. 10; +5Vn. | GNDn – GND неизолированная, +5Vn – +5V неизолированные, CLKRgV– тактовые импульсы регистра V DATRgV–данные в регистр V EnbRgV – разрешение записи в регистр источника напряжения 3 кВ. |
| --- | --- |

Коммутатор

| 1; GNDn. 2; CLK RgK-. 3; CLK RgK+. 4; GNDn. 5; DAT RgK-. 6; DAT RgK+. 7; GNDn. 8; EnbRgK. 9; +5Vn. 10; +5Vn. 11; 3000vE. 12; 200-E. 13; 200+E. 14; 20-E. 15; 20+E. 16. | CLKRgК – тактовые импульсы регистра К DATRgК–данные в регистр К EnbRgK – разрешение записи в регистр коммутатора 3000vE, 200-E, 200+E, 20-E, 20+E – сигналы управления с переключателя |
| --- | --- |

Плата    Формирователя разверткии Измерителя напряжения

| Формирователь развертки 1й разъем. 1; DAT DA1-. 2; DAT DA1+. 3; GNDn. 4; CLK DA1-. 5; CLK DA1+. 6; +5Vn. 7; DATRgDU-. 8; DATRgDU+. 9; +5Vn. 10; CLK RgDU -. 11; CLK RgDU +. 12; +5Vn. 13; LINE-. 14; LINE+. 15; GNDn. 16; ENS. 17; Enb DA1. 18; EnbRgF. 19; Enb DU. 20; LIMIT. | Измеритель напряжения Конт-роллер; 2й разъем в измерителе. Изме-ритель; Сигналы. 21; 1; OVLW. 22; 2; GNDn. 23; 3; RUN ADU-. 24; 4; RUN ADU+. 25; 5. 26; 6; +5Vn. 27; 7; +5Vn. 28; 8; GNDn. 29; 9; DAT ADU-. 30; 0; DAT ADU+. 31; 11; GNDn. 32; 12; CLKADU-. 33; 13; CLKADU+. 34; 14; GNDn. 35; 15; RUN ADU-. 36; 16; RUN ADU+. 37. 38. 39. 40. | LINE - меандр 50 Гц (идет в контроллер), OVLW ??- сигнал перегрузки по мощности с формирователя (идет в контроллер), LIMIT - сигнал перегрузки общий, формируется контроллером (перегрузка любого из модулей). ENS - используется для управления работой трансформатора на основе временной диаграммы для каждого режима работы DA1- Первый динамический DAC, DATDA1- данные для DA1, CLKDA1 -такт. импульсы для DA1, ENBDA1 – выбор DA1 RgF- регистр формирователя DU-DAC измерителя U, DATRgDU - данные для регистраRgFиDU CLKRgDU- такт.имп. для регистра RgFи DU, EnbRgF – выбор RgF, EnbDU - выбор DU DATDU– данныеDU, ADU – ADC в измерителеU RUN ADU-пускADU CLK ADU–такт.имп. ADU, DATADU -данные отADU. (идет в контроллер) |
| --- | --- | --- |

Канал базы(Источник-измеритель)

| 1й разъем. 1; GNDn. 2; DATRgDB-. 3; DATRgDB+. 4; GNDn. CLKRgDB-. 6; CLKRgDB+. 7; GNDn. 8; Enb D1В. 9; Enb D2В. 10; EnbRgВ. 11; +5Vn. 12; RUN-ADB. 13; RUN+ADB. 14; +5Vn. 15; CLKADB -. 16; CLKADB +. 17; +5Vn. 18; DATADB-. 19; DATADB+. 20; +5Vn. | Конт-роллер; 2й разъем в базе. База; Сигналы. 21; 1; GNDn. 22; 2; IMPb+/-v. 23; 3; GNDn. 24; 4; IMPb-. 25; 5; IMPb+. 26; 6; GNDn. 27; 7; OVLВ. 28; 8; LIMIT. 29; 9; 3/50V. 30; 10. | DATRgDBданные для регистра и DACов 1 и 2блока базы, CLKRgDB– тактовые импульсы для регистра и DACов 1 и 2блока базы, EnbD1В – выбор DAC 1 блока базы, EnbD2В – выбор DAC 2 блока базы, EnbRgВ– выбор регистра базы, RUN+B– пускADC блока базы, CLKADB– тактовые импульсы ADC блока базы, DATADB – данные ADC из блока базы, IMPb+/-v– импульсы в канале базы в режиме высокого напряжения положительные и отрицательные(0,2, 0,5 1,0 мс), При отсутствии сигнала IMP+/-B , на этом проводе должен быть высокий уровень, IMPВ- –параф.имп. в реж.Большого тока, IMPВ+– параф.имп. в реж.Большого тока, OVLB - сигнал перегрузки блока базы, LIMITсигнал перегрузки общий, формируется контроллером (перегрузка одного из модулей). 3/50 – режим высокого напряжения /режим большого тока |
| --- | --- | --- |

Дополнительный канал (Подложки    Источник-измеритель)

| 1; GNDn. 2; DATRgDР-. 3; DATRgDР+. 4; GNDn. 5; CLKRgDР-. 6; CLK RgDР+. 7; GNDn. 8; Enb D1Р. 9; Enb D2Р. 10; EnbRgР. 11; +5Vn. 12; RUN-ADР. 13; RUN+ADР. 14; +5Vn. 15; CLK ADР -. 16; CLK ADР +. 17; +5Vn. 18; DATADР-. 19; DATADР+. 20; +5Vn. | Конт-роллер; 2йразъем в подложке. Под-ложка. 21; 1; GNDn. 22; 2. 23; 3; GNDn. 24; 4. 25; 5. 26; 6; GNDn. 27; 7; OVLР. 28; 8; LIMIТ. 29; 9. 30; 10. | DATRgDР данные для регистра и 1 и 2 DAC-овдополнительного блока, CLKRgDР – тактовые импульсы для регистра и 1 и 2DACовдоп. блока, EnbD1Р – выбор DAC 1 доп. блока, EnbD2Р – выбор DAC 2 доп.блока, EnbRgР – выбор регистра доп. блока, RUN+Р– пускADCдоп.блока, CLKADР– тактовые импульсы ADC доп. блока, DATADР – данные ADC издоп.блока, OVLР - сигнал перегрузки доп.блока, LIMITсигнал перегрузки общий, формируется контроллером (перегрузка одного из модулей). |
| --- | --- | --- |

Измеритель тока

| 1; GNDn. 2; DAT RgI-. 3; DAT RgI+. 4; GNDn. 5; CLK RgI-. 6; CLK RgI+. 7; GNDn. 8; EnbRgI. 9; RUN-ADI-. 10; RUN+ADI+. 11; GNDn. 12; CLK ADI-. 13; CLK ADI+. 14; +5Vn. 15; DAT ADI-. 16; DAT ADI+. 17; +5Vn. 18; OVLI,1. 19; SPEED. 20; +5Vn. | DATRgI– данные для регистра CLKRgI– тактовые импульсы для регистра EnbRgI– выбор 2го динамического DACa, RUN-ADI–пуск АЦП измерителя тока CLKADI–такт. имп. АЦП измерителя тока DATADI–вых. данные АЦП измерителя тока OVLI,1–сигнал перегрузки по току (I,1) SPEED–сигнал включения высокой скорости передачи |
| --- | --- |

Источник напряжения 50 В

| 1; GNDn. 2; DATDA2-. 3; DATDA2+. 4; GNDn. 5; CLKDA2-. 6; CLKDA2+. 7; GNDn. 8; EnbDA2. 9; +5Vn. 10; IMPc-. 11; IMPc+. 12; +5Vn. 13; LIMIT. 14; OVLI,2. 15; 50E+. 16; 50E-. 17; EIMP. 18. 19; +5Vn. 20; GNDn. | DATDA2- – данные 2го динамического DACa, CLKDA2- – тактовые импульсы2го динамического DACa, EnbDA2 – выбор 2го динамического DACa, IMPc- –параф.имп. в реж.Большого тока, ического ий уровень,яжения (), IMPc+ –параф.имп. в реж.Большого тока, EIMP - В режиме Большого тока сигнал EIMP, длительностью от 5 до 10 мс, должен вырабатываться контроллером не реже чем через 5 ÷ 10 секунд в паузах между импульсами, которые в этом режиме должны составлять не менее 0,4 сек. То-есть 5÷10 мс в течение 400 мс. В режиме Высокого напряжения сигнал EIMPпостоянно остается низким (логич. ноль). 50E-,50E+ - формируются STM32F4 |
| --- | --- |

ПЕРЕДНЯЯ ПАНЕЛЬ

| Энкодер 1; +5Vn. 2; А. 3; В. 4; GNDn. | Старт, Стоп, Индикаторы 1; Старт. 2; GNDn. 3; Стоп. 4; GNDn. 5; +Vdmeas. 6; GNDn. 7; GNDn. 8; +VdВкл.сети. | Кнопка «Сброс» | USB – 2шт. |
| --- | --- | --- | --- |

Задняя панель:

| Ethenet | 1; Старт. 2; GNDn. 3; Сигн. «Измерение». 4; GNDn. 5; Годен/Негоден. |  |  |
| --- | --- | --- | --- |